技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 683,800.00

采购包最高限价（元）: 683,800.00

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	高低温冻融循环箱
	1.00（台）
	76,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	教学仪器
	气氛管式炉
	1.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	教学仪器
	3D打印机
	1.00（台）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	教学仪器
	箱式气氛炉
	1.00（台）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	教学仪器
	电磁振动台
	1.00（台）
	43,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	教学仪器
	液相色谱仪
	1.00（台）
	340,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	教学仪器
	油浴高压反应釜
	1.00（台）
	60,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	教学仪器
	实验室蒸汽蒸压釜
	1.00（台）
	59,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	教学仪器
	六联磁力加热搅拌器
	1.00（台）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包2：

采购包预算金额（元）: 800,000.00

采购包最高限价（元）: 800,000.00

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	烟气流场激光记录装置
	1.00（台）
	48,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	教学仪器
	气体质量流量控制器
	1.00（台）
	20,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	教学仪器
	电子天平
	1.00（台）
	3,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	教学仪器
	摄像机
	1.00（台）
	7,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	教学仪器
	温度采集器
	6.00（台）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	教学仪器
	热流传感器及数据采集器
	1.00（台）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	教学仪器
	风速测量仪
	2.00（台）
	113,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	教学仪器
	5MW全尺寸热释放速率测量仪
	1.00（台）
	553,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：

	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	高低温冻融循环箱
	1.00（台）
	76,000（元）
	76,000.00
	总价
	无

	2
	气氛管式炉
	1.00（台）
	40,000（元）
	40,000.00
	总价
	无

	3
	3D打印机
	1.00（台）
	30,000（元）
	30,000.00
	总价
	无

	4
	箱式气氛炉
	1.00（台）
	30,000（元）
	30,000.00
	总价
	无

	5
	电磁振动台
	1.00（台）
	43,000（元）
	43,000.00
	总价
	无

	6
	液相色谱仪
	1.00（台）
	340,000（元）
	340,000.00
	总价
	无

	7
	油浴高压反应釜
	1.00（台）
	60,000（元）
	60,000.00
	总价
	无

	8
	实验室蒸汽蒸压釜
	1.00（台）
	59,800（元）
	59,800.00
	总价
	无

	9
	六联磁力加热搅拌器
	1.00（台）
	5,000（元）
	5,000.00
	总价
	无


采购包2：

	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	烟气流场激光记录装置
	1.00（台）
	48,000（元）
	48,000.00
	总价
	无

	2
	气体质量流量控制器
	1.00（台）
	20,200（元）
	20,200.00
	总价
	无

	3
	电子天平
	1.00（台）
	3,700（元）
	3,700.00
	总价
	无

	4
	摄像机
	1.00（台）
	7,500（元）
	7,500.00
	总价
	无

	5
	温度采集器
	6.00（台）
	4,000（元）
	24,000.00
	总价
	无

	6
	热流传感器及数据采集器
	1.00（台）
	30,000（元）
	30,000.00
	总价
	无

	7
	风速测量仪
	2.00（台）
	56,800（元）
	113,600.00
	总价
	无

	8
	5MW全尺寸热释放速率测量仪
	1.00（台）
	553,000（元）
	553,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	高低温冻融循环箱
	高低温冻融循环箱


采购包2：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	5MW全尺寸热释放速率测量仪
	5MW全尺寸热释放速率测量仪


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求
采购包1：

标的名称：高低温冻融循环箱

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.介质温度范围：满足范围 -45℃～250℃
▲2.控制系统：前馈PID ,无模型自建树算法，PLC控制器
3.温控模式选择：物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择
4.温差控制：设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定
5.程序编辑：可编制5条程序，每条程序可编制40段步骤
▲6.通信协议：MODBUS RTU 协议  RS 485接口
7.物料温度反馈： PT100
8.温度反馈： 设备进口温度、设备出口温度、反应器物料温度（外接温度传感器）三点温度
▲9.导热介质温控精度：±0.5℃
▲10.反应物料温控精度：±1℃
11.加热功率：≥2KW
12.制冷剂：R-404A/R507C
13.接口尺寸：G3/4
14.隔爆尺寸：≥45×110×130 cm
15.正压尺寸(水)：≥110×95×195 cm
16.电源：380V，50Hz；功率 ：≥6.5kW


标的名称：气氛管式炉

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1. 输入电源/频率：220V/50Hz；
2. 整机功率 ：≥3KW；
▲3. 加热区域：≥40×350(mm) (炉膛区域）；
4. 炉管材质：刚玉管；
5. 最大压力：0.02Mpa；
6. 炉管承重：≥5kg
7. 加热元器件：硅碳棒；
▲8. 升温速率：≥10℃/min；
▲9. 额定温度：≥1400℃；
10. 工作温度：≤1400℃；
▲11. 控温精度： ±1℃；
12. 热电偶：S型热电偶；
13. 物料载体材质：刚玉坩埚；


标的名称：3D打印机

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.打印速度及精度：工作速度10～120mm/s，精度±0.2mm
2.喷嘴类型及温度范围：大流量高散热蚊子喷嘴，室温～250℃
3.喷嘴直径：0.4mm±10%
▲4.成型尺寸：500×400×600 mm 及以上
5.热床温度：室温～110℃
6.丝杆组件：双Z轴滚珠丝杆
7.耗材倾向性：PLA/TPU/ABS/ASA 等
8.耗材直径：1.75±0.05mm
9.软件语言：简体中文/英文
10.环境要求：温度 ：5℃～40℃，湿度：20～50%
11.电源规格：AC220V
12.控制面板：≥4.3 英寸电容触摸屏
▲13.调平方式：全自动补偿调平
14.支持文件格式：STL、OBJ、G-Code
▲15.正版操作系统


标的名称：箱式气氛炉

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.炉膛尺寸： L×W×H （300×200×200mm）±10%
2.炉膛材质：氧化铝陶瓷纤维
3.升温速率：≤20℃/min
4.工作温度：300～1250℃，额定温度1400℃
▲5.控温精度：±1℃
6.热电偶：S型热电偶
7.物料载体材质：刚玉坩埚
★8.附件：配套真空泵


标的名称：电磁振动台

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	★1.方向：xyz(前后，左右，上下)
▲2.频率：1～2000Hz
3.台面材质：冷板烤漆
▲4.台面尺寸：≥500×500mm
5.振幅：0～5mm
▲6.分辨率：0.01Hz
7.波形：正弦波(全波/半波)
8.屏幕尺寸：≥7寸彩屏触摸


标的名称：液相色谱仪

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1、运行环境
1.1 环境温度： 4～35℃
1.2 相对湿度： 20～85%
1.3 适用电源： AC220V，50～60Hz （电源应含有地线）
2、技术规格
2.1 功能描述
用于食品分析、高分子材料、化学化工、环境科学、资源化学等领域物质的组分分析、定性和定量分析。
2.2 输液单元
2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL）
2.2.2 流量设定范围：0.001 ml/min ～10.000mL/min
2.2.3 最大排液压力： 40.0MPa
2.2.4 流量准确度：±1% (水, 1mL/min, 8MPa)
★2.2.5 流量精密度：0.06%RSD
2.2.6 流动相数量：低压梯度：最大4 种溶液
2.2.7 送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时）
2.2.8 可恒压输液
2.2.9 柱塞清洗：手工清洗
2.2.10 设定范围：0～100% 0.1%增量
2.2.11 混合浓度精密度：0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时
2.2.12 梯度混合准确度：±1%以内（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1～3mL/min，1.0～40MPa）
2.2.13 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制
2.3 脱气单元
▲2.3.1 形式：膜式在线脱气，5 流路（4 流路用于流动相，1 流路用于自动进样器清洗液）（提供实物照片）。
2.3.2 脱气流路容量：400μL
2.3.3 耐压：±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时,不可向主机加压输液。）
2.4 自动进样器
2.4.1 进样方式：样品环进样，进样量可变式
▲2.4.2 耐压：≥35MPa
2.4.3 进样量设定范围：0.1～100μL（选配件可扩展至2000μL）
2.4.4 样品容量：1.5mL 样品瓶：108 位
▲2.4.5 进样量重现性： 0.25%RSD 以下 （10μL 进样时）
▲2.4.6 交叉污染：0.01% 以下
▲2.4.7 进样速度：最快10s 以下(10μL 进样时)
2.4.8 反复进样次数：1－30/样品
2.4.9 自动清洗进样针：在进样前后任意设置
2.4.10 安全措施：漏液传感器
2.4.11 PH 值范围：pH 1-9
2.4.12 功能：具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能
2.5 色谱柱温箱/储液瓶托盘
2.5.1 控温方式方式：半导体模块加热方式
2.5.2 设定温度范围：14-60℃(1℃步）
2.5.3 温度控制精度：±0.1℃
2.5.4 温度控制范围：(室温+10℃）-60℃
2.5.5 柱温箱容量：250mm 柱×1 支
2.5.6 可收容单元：手动进样器一个
2.5.7 安全措施：上限温度设置
2．6二极管阵列检测器
▲2.6.1 带宽：1.2nm、8nm，可切换
2.6.2 波长范围：190-800nm
2.6.3 波长准确度：1nm以下
▲2.6.4 采样频率：100Hz
▲2.6.5 噪音：±0.3 ×10-5AU(指定条件下）
2.6.6 漂移：0.5 ×10-3AU/h
★2.6.7温控池：标准配备恒温池，9℃ 至 50℃，步距为 1℃（提供软件截图）
2.6.8 功能：等高线输出，光谱检索，最大输出，3D 输出
2.6.9 线性2.0 AU (ASTM 标准)
2.6.10 事件编程：有，10 个（可储存多种检测方式）
2.7 系统控制器
2.7.1 可连接单元：最多4 台
2.7.2 连接单元数：5 个部件
2.7.3 数据缓冲：约24 小时的1 个分析
2.7.4 事件输入出：输入：2 输出：2
三、色谱工作站
3.1 中文操作界面，工作站基于windows系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。
3.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。
★四、配置
4.1主机一台（四元泵系统）
4.2 色谱工作站一套
4.3自动进样器一套
4.4 二极管阵列检测器 一套
4.5可降温型柱温箱一个
4.6 五路脱气机一个
4.7 色谱柱一根


标的名称：油浴高压反应釜

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.有效容积：≥5L
2.材质：316L
▲3.压力设计：≥12.5MPa
4.工作温度：≥300℃
▲5.温度精度：±1℃
6.搅拌转速：满足范围0-1000r/min
7.加热方式：导热油


标的名称：实验室蒸汽蒸压釜

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1. 功率≥18Kw
2. 密封形式：硅胶
▲3. 内锅尺寸：≥500×600mm
▲4. 工作压力：≥1.58Mpa
5. 设备材质：不锈钢或碳钢
▲6. 产品样式：卧式


标的名称：六联磁力加热搅拌器

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1.电源 ：交流220V 50Hz
▲2.调速范围： 起动～2600r/min 无级调速
3.恒温范围：室温～100℃(温度数显)
4.工作面直径：120mm×6组(单独控制)
5.加热功率：200W×6
★6.最大搅拌容量：1000ml×6
7.定时：0～120分钟
8.外形尺寸：（85×28×12cm）±10%


采购包2：

标的名称：烟气流场激光记录装置

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.波长(nm)：532
▲2.输出功率(mw)：2000～4000
3.功率调节：0～Pmax
4.工作模式：CW,TTL
5.功率稳定性(rms, over 4 hours)：＜3%
6. 工作距离：3～20m
7. 片光源散角：45度
8.工作温度(℃)：10～35
9.预热时间(min)： ＜10
10. TTL调制频率：30K
11.寿命(hour)：≥10000


标的名称：气体质量流量控制器

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.校准条件下的质量流量精度：读数的±0.8%和满量程的±0.2%
▲2.高精度选项：读数的±0.4%和满量程的±0.2%
3.稳态控制范围：满刻度的0.5～100%
4.典型控制响应时间：150ms至63%的阶跃变化(T63)，可调
5.温度敏感性：质量流量要点漂移和量程漂移:从25℃开始，每℃为满量程的0.03%
6.压力灵敏度：质量流量委点偏移和跨度偏移:±(0.08%的读数+0.02%的满刻度)每大气压从校准条件
7.工作温度范围：-10～60℃(可扩展范围)
▲8.温度精度：±0.75℃
9.工作压力满刻度：60 PSIA
▲10. 传感器响应时间：≤1ms
11.典型指示响应时间：127ms(可调)
12.典型预热时间：≤1s


标的名称：电子天平

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1、百分比称重功能、密度称量直读功能、动物称量功能、设定物体称量计数功能、成本结算功能、上下限检重功能、毛/净/皮称量功能、峰值保持功能、累计功能
2.应变电阻式质量传感器，外部校准功能
▲3.自动双量程、双精度
4.七级防震滤波可调
5. LCD大界面反相显示
6.称重稳定时间可调
7.有克、克拉、盎司等20多种可屏蔽单位
8.开关机自动锁定当前模式
9.内置日期、时间、温度显示可调功能
▲10.安装插件，PC端天平数据可直读
▲11. RS232通讯端口连接外围设备
12.下挂钩称量装置
13.内置直流可充电功能
▲14.量程(kg)：50
▲15.可读性(g)：0.1
16.重复性(g)：±0.2
▲17.线性误差(g)：±0.2


标的名称：摄像机

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	▲1.内存：≥64GB
2.清晰度：≥4K
▲3.像素：≥600万
4.变焦倍数：15～30倍
5.镜头滤镜直径：55mm
★6.防抖类型：光学防抖
7.传感器类型：CMOS


标的名称：温度采集器

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1.显示方式：≥5寸TFT真彩液晶工业屏；清晰度：≥4K
2.显示形式：实时列表形式显示各个通道数据，表格形式可以切换为4通道，8通道，16通道，24通道，32通道同一个页面显示，超过32通道翻页显示
★3.通道数量：40通道，且各个通道独立测温扩展至40通道测温速度一样快，具有良好抗高频，超高频干扰功能。允许350V直接带电测温，各通道可以独立校正温度值
4.热电偶类型：仪器允许接入K型，T型，J型热电偶
★5.三种热电偶精度(精度与热电偶粗细及测温范围相关)∶
①K型热电偶：-100～1370℃精度±0.5℃+0.6℃;
②J型热电偶：-100～1200℃精度±0.5℃+0.6℃;
③T型热电偶：-100～400℃精度±0.5℃+0.5℃。
▲6.温度仪分辨率：≤0.1
7.温标类型：摄氏温标及华氏温标可以切换
8.采样存储间隔：1s～999s可任意设置
9.通讯接口：USB和RS232
10.供电电源：220V±10%, 50Hz/60Hz ≤5W；86-265V宽电压


标的名称：热流传感器及数据采集器

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1.测速类型：总热流，纯辐射
2.结构：Gardon
▲3.量程：100kw/m2
4.窗口：蓝宝石
▲5.精度：±3%
▲6.非线性度：±2%
7.安装方式：光滑，法兰
8.冷却方式：水冷
★9.传感器数量：4个（热流+温度）
10.存储：U盘


标的名称：风速测量仪

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	★1.风速范围：
V0～50.0m/s
V0=0.2m/s：0～99℃
V0=0.4m/s：100～199℃
V0=0.7m/s：200～299℃
V0=1.0m/s：300～400℃
★2.风速精度：
V0～4.99m/s：±0.15m/s
5.00～9.99m/s：±0.3m/s
10.0～24.9m/s：±0.75m/s
5.0～50.0m/s：±1.5m/s
▲3.耐受温度：0～500℃


标的名称：5MW全尺寸热释放速率测量仪

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	1. 热释放速率测量范围：0.1～5MW；
2.可测试可燃物尺寸：≥4m×4m
★3.具备两种测试热释放速率方法：氧消耗法和质量损失率法
▲4.烟罩及风管采用≥3mm厚不锈钢板制作（长度不低于18米），可耐受温度范围：0～500℃
5. 配置独立2套烟气分析仪，且满足下列参数：
▲5.1配 O2 、CO和CO2传感器
5.2操作温度：-5～50℃
5.3电源：可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A
5.4泵流量：0～6 L/min (恒定控制)
▲5.5最大烟气正压：50 mbar；最大烟气负压：-200mbar
▲5.6压差测量范围：-200～200hpa；压差测量精度：±0.5 hPa (-49.9～49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程)；压差测量分辨率：0.1 hpa
▲5.7　O2测量范围：0～ 25 Vol.%；
O2测量精度：±0.2 Vol.%；
O2测量分辨率：0.01 Vol.%；
响应时间t90：＜20s
▲5.8　CO (H₂补偿)测量范围：0～10000ppm；
CO (H₂补偿)测量精度：±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0～200 ppm)，±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201～2000 ppm)，±10 %测量值 (2001～ 10000 ppm)
CO (H₂补偿)测量分辨率：1ppm
CO (H₂补偿)测量响应时间t90：＜40s
5.9探头耐温：≥1000℃
6.配置高温管道风速仪，满足的技术指标如下
▲6.1风速范围：
V0～50.0m/s
V0=0.2m/s：0～99℃
V0=0.4m/s：100～199℃
V0=0.7m/s：200～299℃
V0=1.0m/s：300～400℃
▲6.2风速精度：
V0～4.99m/s：±0.15m/s
5.00～9.99m/s：±0.3m/s
10.0～24.9m/s：±0.75m/s
5.0～50.0m/s：±1.5m/s
耐受温度：0～500℃
7.配置一台电子天平，且满足技术指标如下：
▲7.1最大量程(g)：70000
▲7.2分度值(mg)：100
7.3典型稳定时间(s)：1.5
7.4典型测量时间(s)：2
7.5接近最大量程处重复性（±mg）：100
▲7.6线性（±mg）：200
▲7.7偏心载重（检验载重）mg(g)：300(10000)
7.8校准：内校
7.9调节水平：手动
▲8.配置1000支热电偶
高温铠装K型热电偶200支，测温范围：1000℃
中低温普通K型热电偶800支，测温范围：0～200℃
★9.配置：
烟气分析仪2套；管道风速仪　1套；电子天平　1台；高温铠装K型热电偶200支；中低温普通K型热电偶　800支；热释放速率计算配套软件1套


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：

	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包2：

	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：

	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。

	2
	★
	交货地点
	四川轻化工大学

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、签订合同后，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%

2、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为全部货物综合验收合格后至少三年。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于1小时内做出响应，24小时内提供故障解决方案，72小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在72小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用，以确保货物的正常使用。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	一、违约责任：1、双方均应遵守本合同。招标人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由招标人向中标人偿付合同总价的1％违约金；招标人未在合同规定时间内向中标人支付货款，每逾期1天招标人向中标人偿付欠款总额的0.3‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，招标人有权终止合同，或经双方协商同意中标人继续履行合同，招标人将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准向中标人收取违约金，并提请招标人监督部门进行依法处理。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条例处理。 2、中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给招标人造成的经济损失。 （1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的5％的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给招标人。（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向招标人偿付逾期交货部分货款总额的0.3‰/天的违约金；逾期交货超过40天，招标人有权终止合同，中标人则应按合同总价的10％的款额向招标人偿付赔偿金，并须全额退还招标人已经付给中标人的货款及其利息（按银行一年期贷款利率）。（3）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的10％向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。（5）中标人偿付的违约金不足以弥补招标人损失的，还应按招标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给招标人。3、若因中标人未按维修方案的承诺作出响应并到场维修排除故障或招标人电话通知中标人，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，招标人有权追究中标人服务违约的相关责任。二、争议解决办法：1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包2：

	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。

	2
	★
	交货地点
	四川轻化工大学

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、签订合同后，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%

2、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为全部货物综合验收合格后至少三年。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于1小时内做出响应，24小时内提供故障解决方案，72小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在72小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用，以确保货物的正常使用。
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	★
	违约责任与解决争议的方法
	一、违约责任：1、双方均应遵守本合同。招标人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由招标人向中标人偿付合同总价的1％违约金；招标人未在合同规定时间内向中标人支付货款，每逾期1天招标人向中标人偿付欠款总额的0.3‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的2%。若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，招标人有权终止合同，或经双方协商同意中标人继续履行合同，招标人将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准向中标人收取违约金，并提请招标人监督部门进行依法处理。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条例处理。 2、中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给招标人造成的经济损失。 （1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的5％的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给招标人。（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向招标人偿付逾期交货部分货款总额的0.3‰/天的违约金；逾期交货超过40天，招标人有权终止合同，中标人则应按合同总价的10％的款额向招标人偿付赔偿金，并须全额退还招标人已经付给中标人的货款及其利息（按银行一年期贷款利率）。（3）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的10％向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。（5）中标人偿付的违约金不足以弥补招标人损失的，还应按招标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给招标人。3、若因中标人未按维修方案的承诺作出响应并到场维修排除故障或招标人电话通知中标人，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，招标人有权追究中标人服务违约的相关责任。二、争议解决办法：1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。
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	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1和采购包2均适用： ★1、产品包装：须提供全新的货物，包装良好，保证设备表面无划伤、无碰撞痕迹等，中标人需货物的装箱清单、零部件、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料； ★2、售后服务：在质保期外，中标人继续提供优质服务，产品的更换、维修只收取元器件成本费用，不收取人工技术费用及差旅费（包括机票，住宿，交通费）等。 ★3、保证对用户提供优质的售后服务，无偿为用户提供相关的技术支持、技术咨询，每年不低于两次上门维护保养，包括免费检修、保养、设计、安装，及时掌握其所供货物使用情况，进行有效的服务和管理；倾听用户的建议及意见，解决用户的实际问题，最大程度地满足用户需求。 ★4、中标人应按合同要求，在规定的时间及地点内，完成本项目的供货、安装调试及对招标人进行货物的使用操作和基本维护培训工作，并按培训计划为招标人免费培训维护人员。 ★5、投标人提供的投标文件中的内容须清晰可见，内容模糊不清的视为无效。 ★6、本项目涉及的标准、规范若已作废或未提及的，以国家最新的标准、规范为准。 7、投标人需根据本项目提供实施方案包含：（1）运输安装方案、（2）安全应急预案、（3）质量保证措施、（4）调试培训内容（以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 8、投标人需根据本项目提供售后服务方案及售后服务能力包含：（1）产品故障报修服务流程、（2）售后服务人员配备、（3）售后服务体系及相关制度（以上内容详细的评审标准见综合评分表。）9、履约能力：投标人应具有2019年01月01日（含）以来的类似案例。 （以上内容详细的评审标准见综合评分表。）注：针对“3.3.服务要求”和“3.4.其他要求”内容，投标人应在“服务应答表”中响应。

