技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 300,000.00
采购包最高限价（元）: 300,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02102100 教学仪器
	紫外可见分光光度计
	2.00（台）
	50,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02102100 教学仪器
	荧光分光光度计
	1.00（台）
	120,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	3
	A02102100 教学仪器
	电解池
	1.00（套）
	7,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02102100 教学仪器
	光催化平行反应仪
	1.00（台）
	72,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02102100 教学仪器
	旋涂仪
	1.00（台）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02102100 教学仪器
	烤胶机
	1.00（台）
	8,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02102100 教学仪器
	千分之一天平
	2.00（台）
	4,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02102100 教学仪器
	导电玻璃裁割器
	1.00（台）
	1,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02102100 教学仪器
	模拟太阳光光源
	1.00（台）
	25,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	紫外可见分光光度计
	2.00（台）
	50,000.00
	总价
	无

	2
	荧光分光光度计
	1.00（台）
	120,000.00
	总价
	无

	3
	电解池
	1.00（套）
	7,500.00
	总价
	无

	4
	光催化平行反应仪
	1.00（台）
	72,400.00
	总价
	无

	5
	旋涂仪
	1.00（台）
	10,000.00
	总价
	无

	6
	烤胶机
	1.00（台）
	8,800.00
	总价
	无

	7
	千分之一天平
	2.00（台）
	4,800.00
	总价
	无

	8
	导电玻璃裁割器
	1.00（台）
	1,500.00
	总价
	无

	9
	模拟太阳光光源
	1.00（台）
	25,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02102100 教学仪器
	荧光分光光度计
	荧光分光光度计


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：紫外可见分光光度计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.测光方式：单光束，1200I/mm全息光栅。
★2.仪器样品池内的底部，设计有漏液孔。（提供实物照片佐证） 
3.主机具有光度测量、定量测量、光谱测量、文件管理、系统、性能验证功能；
▲4.光度测量：满足波长500nm时，吸光度≤0.006 A；数据可直接打开、保存、打印（提供操作界面截图佐证）
5.定量测量：包含测量样品、建立方法功能。
▲6.主机具有全波长扫描功能：波长范围：190.0～1100.0nm。
7.波长范围: 190.0～1100.0nm     
8.波长准确度: ±0.5nm
9.波长重复性: ≤0.2nm     
10.光谱带宽:≤2nm
11.显示范围:0～200％T；-0.3～3 Abs；0.000～9999.9(C)
★12.噪声:≤0.0005Abs  基线平直度:±0.002A
13.光度准确性:±0.5％（0-100T%）
14.光度重复性:≤0.2％T（0-100T%）
15.杂散光:≤0.05%T(220nm NaI,360nm NaNO2)
★16.稳定性:±0.002Abs/h
▲17.主机具有波长精度，光度精度，杂散光，噪声、暗噪声、稳定性、光谱宽带性能验证功能（提供操作界面截图佐证）
18.显示方式:≥5英寸，TFT彩色触控屏。
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：荧光分光光度计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯
★2.激发波长范围nm：200—900
★3.发射波长范围nm：200—900
4.波长准确性:±0.4nm;
5.波长重复性:≤0.2nm;
★6. 信噪比:S/N≥350（P-P）（水的拉曼峰信噪比）;
7.RMS≥1500:1；RMS（BG）≥18000:1
8.激发光谱带宽nm：1,2,5,10,15.20
9.发射光谱带宽nm：1,2,5,10,15.20
10.检出极限：≤1×10-11 g/ml
11.分辨率：≤1.0 nm
12.光度值范围：波长移动速度;80000 nm/min
13.最小样品量：0.5ml（使用标准10mm方形样品池）
14.测量线性：γ≥0.995
15.峰值强度重复性：≤1.5％
16.零线漂移：±0.3
17.示值上限：±1.5％
▲18.增益档：1-17档(0-1000V连续可调) ；自动光门(需提供软件截图证明文件)
★19.波长扫描速度: 15，30，60，300，1000，3000，6000，15000，30000，60000nm/min,10档速度可选，最高速度≥60000nm/min;(需提供软件截图证明文件)
20.光度值范围:-9999—69999;
▲21.通过量子产率专用软件中的量子效率模块测定样品的荧光光谱，利用绝对荧光量子产率测量系统，对已知荧光量子产率的物质进行测量验证，交货时只用提供软件功能。(需提供软件截图证明文件)
22.数据处理系统，可定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。
23.可对粉末样品和薄膜样品进行检测。
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：电解池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1.H型电解池，
★2.三电极体系，
▲3.光学石英玻璃，
▲4.快速可换隔膜，
▲5.密闭系统，
★6.≥容积150 mL
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：光催化平行反应仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.反应装置包括悬浮式磁力搅拌系统，可旋转式灯盘技术，底照式光源系统。 
★2. 反应位数量：≥9位；
3.反应瓶：材质：普通石英，个数：≥13，体积：50 mL，耐压性能：≥0.05 MPa;
4.瓶盖配置：C2（气密性三孔，配自动取样器）；
★5.搅拌方式：磁悬浮中置搅拌，搅拌速度：0~500 r/min，采用微电脑芯片＋机械联动调节；（需提供证明资料）
★6. 辐照单元采用旋转底照的辐照方式，可同时实现多组（1~9）光化学反应；（须提供证明材料）
7. 额定功率：每组不低于10w；
★8.辐照光波长：VLight灯盘（白光）；
9.可扩展控温系统：控温方式、控温范围和精度由扩展循环冷水机控制。
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：旋涂仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.转速范围：100-9999RPM，转速分辨率：≤1RPM
2.单步步长：≥3000S，旋转时间分辨率：≤1S
3.加速度可控范围：100-9999RPM/S
4.可处理碎片(小于1cm)至4英寸(100mm)圆晶底物
5.液晶文本显示，可提供中英文操作界面
6.快速运行和程控运行可选，≥5组5步的程控操作模式
7.100W直流无刷电机，宽电压适用：AC100-230V输入
8.标配三种规格铝合金真空载物盘（直径10mm、25mm、55mm）
9.铝合金着色氧化外壳，耐腐蚀开模内腔
10.外型尺寸：210㎜(W)*260㎜(D)*210㎜(H)（±10㎜）
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：烤胶机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.硬质阳极氧化铝加热面板，面板尺寸：220mm*220mm，适合处理最大8英寸
2.温度调节范围：20℃至300℃；
3.铸铝发热部件：≥1KW加热功率，高精数显温控表控制，温度分辨率≤0.1℃
4.控温精度:±1℃，温度均匀性：工作区温度误差±3%
5.外型尺寸：250㎜(W)*270㎜(D)*220㎜(H)（±10mm）
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：千分之一天平
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1.可读性：0.001g；
2.最小称量值不能低于100g；
3.最大称量值重复性(s)：0.001g；
▲4.线性：±0.002g；
5.称盘尺寸：≥φ80mm ； 
▲6.使用应变片式传感器，
7.稳定时间：≤6s
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：导电玻璃裁割器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.最小刻度：≤1mm
2.工作台工作尺寸：25*35cm
3.切割器底板尺寸：35*35cm
4.切割厚度：每台另外配备可切割玻璃厚度分别为1-3mm，0.5、1.5mm的切割头各一个，可自行更换。
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。



标的名称：模拟太阳光光源
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.基础参数：
1.1.灯泡功率：300 W；
1.2.功率调整范围：150W-300 W；
2.控制方式：
2.1.工作模式：程控模式;
2.2.最大电流：21A；
★2.3.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000H；
2.4.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）。
3.光输出特性：
3.1.总光功率：50W，
★3.2.光谱范围：320-780nm ；（可拓展至320-2500nm）
3.3.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光；
3.4.光源发散角：平均值≤6°；
★3.5.光斑直径：30mm-60mm（依照射距离）；
3.6单色仪：.焦距：150 mm；相对孔径：f/4.2；
3.7光学结构：C-T;.波长范围：机械扫描范围：0~900 nm；使用波长：200-1500 nm；
4.光源稳定性：
4.1周期不稳定性（8小时内）：不超过±3%；
4.2基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）；
5.安全性：
5.1.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性；
5.2金属灯箱，屏蔽电磁干扰；
注：1.参数中带“★”标准的为实质性参数，投标人必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”标注为重要技术参数，未标注为一般技术参数，作为打分项。
2、参数中带“▲”标注的重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供相关材料，未作要求的,须提供产品彩页或技术白皮书或截图或第三方检测（检验）报告，并加盖投标人公章。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	合同签订
	中标通知书发出之日起30日内

	2
	★
	售后服务响应时间（质保期内）
	即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 72 小时内到达现场，修复时间48小时内解决；如在48小时内无法修复，则在一周内提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

	3
	★
	培训内容及要求
	设备安装后3日内，中标人向采购人使用单位培训各种设备的使用方式、操作及日常维护要求。

	4
	★
	采购要求
	无论是否中标，投标人均应自行承担在投标活动产生的一切费用。

	5
	★
	质量要求
	产品必须是符合响应产品品牌、规格型号、数量要求、正规渠道生产的全新原装正品（未曾销售或使用过的、未返修过的原装整机)，所有货物质量应符合相关行业标准及生产厂商的质量要求。货物《含零部件、配件等》表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不存在侵害他人的知识产权。供应商须提供完整的质量合格证、说明书、维修保养手册及其它配套的技术资料。

	6
	
	项目实施计划
	投标人需针对本项目提交全面且具针对性的项目实施方案计划，具体要求如下：在对所投产品的理解和把握上，需结合项目实际需求与应用场景，详细阐述对产品核心功能、技术参数、性能指标的认知，说明所投产品与项目需求的匹配度，如明确产品在兼容性、稳定性、能效等方面如何满足项目长期使用需求。设备安装调试计划需具备可操作性，需明确安装团队配置，结合项目场地条件制定分阶段安装流程，涵盖设备进场验收、现场定位、管线连接、设备固定等环节；调试阶段需制定详细调试方案，包括单机调试、系统联调，并承诺调试完成后提供完整调试报告，确保设备各项功能正常、性能达标。项目进度实施计划需细化时间节点与责任分工，需按“前期准备—设备供货—安装施工—调试验收”等阶段划分进度，明确每个阶段的起止时间、关键任务、责任人及交付成果。设备质量保障措施需贯穿全流程，供货环节需明确产品货源为原厂正品，确保产品无质量缺陷；安装环节需制定质量管控标准，如明确设备安装精度要求、管线连接密封标准等，安排专职质量监督员全程把控安装质量；，保修期内提供免费维修、更换服务，建立质量问题快速响应机制，确保及时处置质量隐患。设备培训计划需兼顾实用性与全面性，需针对采购人不同岗位人员制定分层培训方案，培训内容需涵盖设备操作流程、维护保养要点、故障识别与简单处理技巧、安全注意事项等；培训方式需结合人员实际需求，采用“现场实操教学+理论讲解”相结合的形式，培训时长需满足实际操作需求，并提供不少于2次复训机会，确保相关人员能熟练掌握设备使用、维护及管理技能。

	7
	
	售后服务要求
	投标人需提交针对本项目的专项售后服务计划，具体要求如下：售后服务实施方案需详细且可落地，需明确售后服务团队配置，说明服务响应机制与服务流程，从采购人报修、需求记录、派单处理到服务反馈形成闭环。故障处置方案需明确时效标准，接到采购人故障报修后，按售后服务要求提供维修方案并启动维修，若规定时间内无法修复，需提供同型号备用设备供临时使用，保障项目正常运转。保修期后的各项收费标准需公开透明，需分项列明设备维修、定期保养、技术咨询等服务的具体收费明细，收费标准不得高于市场同期同类服务均价，且需承诺保修期后长期供应原厂备件，备件价格保持稳定，无随意加价情况，所有收费项目需形成书面清单，便于采购人清晰了解与核算。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30日历天内完成交付、安装及调试

	2
	★
	交货地点
	四川省自贡市自流井区汇兴路519号四川轻化工大学第二实验楼4080

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、签订合同后，中标人接到采购人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
2、全部货物安装调试完毕并验收合格，中标人接到采购人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的规定、《政府采购需求管理办法》、招标文件规定的要求和中标人投标文件及合同约定的内容进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	1、项目质保期：验收合格通过之日起≥2年。 2、质量保修范围：（1）有完善的售后服务体系，有专职服务人员在线对已安装的机器进行应用培训服务，实时解决机器的问题；设有维修服务网点，质保期结束后，中标人仍应负责对产品提供终生维修服务，只收取配件成本，并提供报修电话。（2）产品运输、装卸、安装、调试由中标人负责。（3）中标人须向采购人提供操作手册，并提供产品的运行、安装、使用环境要求。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）违约责任：①招标人与中标人必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。②合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,除另有注明者外，均按合同总价的5%支付对方违约金，造成对方损失的还应赔偿损失。③中标人如违反本合同售后服务协议条款的内容，除应继续按照售后服务要求提供售后服务外还应按合同总金额的5%承担违约责任。④若中标人在质保期内超过7个日历日不能按售后服务要求提供产品和备件，招标人有权自行采购，因此产生的费用由中标人承担。 （2）解决争议的办法：招标人与中标人双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向自贡仲裁委员会申请仲裁。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
无
