[bookmark: _GoBack] 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,240,000.00
采购包最高限价（元）: 1,240,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	脉冲强光杀菌设备
	1.00（台）
	900,000.00
	工业
	是
	是
	否
	否
	否

	2
	教学仪器
	纸浆粘度计
	1.00（台）
	340,000.00
	工业
	否
	是
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	脉冲强光杀菌设备
	1.00（台）
	900,000（元）
	900,000.00
	总价
	无

	2
	纸浆粘度计
	1.00（台）
	340,000（元）
	340,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	脉冲强光杀菌设备
	脉冲强光杀菌设备


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	脉冲强光杀菌设备
	脉冲强光杀菌设备

	2
	教学仪器
	纸浆粘度计
	纸浆粘度计


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：脉冲强光杀菌设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	脉冲强光杀菌设备
	1、电压：220±10V。
2、功率（1flash/秒）≥2000W。
▲3、照射系统：脉冲强光灯管；电压≥1320伏；灯管高度可在软件上进行调节。(需提供软件中高度设置及不同高度对物料杀菌结果影响的数据截图。)
▲4、每根灯管寿命≥200万次。
▲5、每个灯管闪频能量≥1850焦耳/闪频。
▲6、闪光频率≥1闪光/秒。
7、电容器充电≤1秒。
▲8、认证资格：具有CE认证证书（提供认证证书影印件）。
9、运行环境：灯管可以用于水下及液体食品使用。
10、液体类食品杀菌范围：直径≥60厘米。
11、运行间隔≤1秒。
12、操作控制：触摸屏PLC控制系统。
▲13、可以搭配生产线传送带在线杀菌（提供在线杀菌连续截图，不少于三张）
14、根据设备需求配置传送带，传送带具有控制端接口。（提供接口图片）。
15、货物尺寸≤87cm×142cm×200cm。
▲16、设备密封所用产品成分检测结果符合REACH认证的要求（化学品进行预防性管理的法规）。（提供密封产品检测报告影印件）
▲17通讯要求：设备配套的物联网设备需自带4G或5G通讯模块，可实现电脑端远程参数管理，设备数据可实时上传到指定的云中心数据处理软件接口。
18、电源控制系统可同时控制2台高压脉冲电场发生器。
★19、配置
高压脉冲电场发生系统，包含:脉冲电源控制系统2套，灯管箱1个，灯管箱升降器1套，开放物料放置平台1个(可直接架在传送带上面，也可直接放置在载物板上)，镶嵌式PLC电源控制液晶屏幕系统1套。
20、整机外壳为食品级304不锈钢。


标的名称：纸浆粘度计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	纸浆粘度计
	▲1、完全符合ISO 5351和SCAN-CM15标准要求，测试纸浆粘度。
★2、提供配套恒温控制装置，操作温度25±0.1℃，带制冷功能的恒温水浴，温度控制范围-20℃—100℃，温度稳定性±0.05℃。
▲3、每套主机配置3支独立的ISO5351标准1ml玻璃粘度管，可同时进行不少于3个样品的测试。每5分钟内可完成一次3个样品的测试。
▲4、粘度管采用上、下两个铂金电极感应并测量浆料/CED溶液的流出时间，时间测试精度<1ms。
5、符合TAPPI T230标准的粘度值以及符合SCAN C15：G2标准的聚合度值自动计算并显示。
6、具备粘度内部校正和外部校正功能。
▲7、同样一个样品的粘度测定结果具有再现性和重复性，检测结果偏差小于±2.0%范围。（提供不少于3份的不同样品浆料检测结果证明材料）
8、采用专用软件进行操作和控制。
★9、配置：
1）纸浆粘度计主机1台。
2）专用的纸浆粘度计配套软件和数据显示系统，提供内部和外部校正功能。
3）恒温控制装置1套，包含不锈钢瓶夹和提升搁板。
4）配电子真空装置1套。
5）50ml LDPE样品瓶10个，带2种不同的盖便于挤出瓶中残留空气。
6）配震荡装置1套。
7）提供符合ISO 5351标准的2ml玻璃校正管2支。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起120日历日内完成交付、安装及调试。

	2
	★
	交货地点
	四川轻化工大学宜宾校区

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为全部货物综合验收合格后三年。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于1小时内做出响应，24小时内提供故障解决方案，48小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在72小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用；在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
★1、产品包装：包装良好，保证设备表面无划伤、无碰撞痕迹等； ★2、售后服务：在质保期外，中标人继续提供优质服务，产品的更换、维修只收取元器件成本费用，不收取人工技术费用及差旅费（包括机票，住宿，交通费）等。 ★3、保证对用户提供优质的售后服务，无偿为用户提供相关的技术支持、技术咨询，每年不低于两次上门维护保养，包括免费检修、保养、设计、安装，及时掌握其所供货物使用情况，进行有效的服务和管理；倾听用户的建议及意见，解决用户的实际问题，最大程度地满足用户需求。 ★4、应按合同要求，在规定的时间及地点内，完成本项目的供货、安装调试及对用户进行货物的使用操作和基本维护培训工作，并按培训计划为用户免费培训1至2名维护人员。 ★5、其他商务（合同）要求：（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人。（2）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（3）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。 6、投标人需根据本项目提供售后服务方案及售后服务能力包含：（1）培训计划、（2）售后服务方式、（3）服务人员安排、（4）响应及处理时间、（5）质量保证措施、（6）交货时间保证措施。（以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 7、履约能力：投标人应具有2021年01月01日（含）以来的类似案例。 （以上内容详细的评审标准见综合评分表。） ★8、投标人提供的投标文件中的内容须清晰可见，内容模糊不清的视为无效。 注：针对“3.3.服务要求”和“3.4.其他要求”内容，投标人应在“服务应答表”中响应。

