[bookmark: _GoBack] 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,850,000.00
采购包最高限价（元）: 2,850,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	1.00（台）
	1,520,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	教学仪器
	气相色谱质谱联用仪
	1.00（台）
	760,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	3
	教学仪器
	正置显微成像系统
	5.00（台）
	200,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	教学仪器
	PCR仪
	5.00（台）
	250,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	教学仪器
	电泳仪
	4.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	教学仪器
	蛋白质电泳仪
	4.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	教学仪器
	核酸电泳仪
	4.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	1.00（台）
	1,520,000（元）
	1,520,000.00
	总价
	无

	2
	气相色谱质谱联用仪
	1.00（台）
	760,000（元）
	760,000.00
	总价
	无

	3
	正置显微成像系统
	5.00（台）
	40,000（元）
	200,000.00
	总价
	无

	4
	PCR仪
	5.00（台）
	50,000（元）
	250,000.00
	总价
	无

	5
	电泳仪
	4.00（台）
	10,000（元）
	40,000.00
	总价
	无

	6
	蛋白质电泳仪
	4.00（台）
	10,000（元）
	40,000.00
	总价
	无

	7
	核酸电泳仪
	4.00（台）
	10,000（元）
	40,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	气相色谱质谱联用仪
	气相色谱质谱联用仪


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	1、工作条件要求：
1.1、环境温度：15~30℃；
1.2、环境湿度：20~80%；
1.3、电源：200~240V，50/60Hz；
2、主要技术参数：
2.1、雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；
2.2、雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，温度范围：-5~20℃，提升去溶效果；
2.3、整机气路控制：进样系统配备4路或以上高精度气体质量流量计，碰撞反应池同样配备高精度气体质量流量计；
▲2.4、耐高盐进样系统：全自动在线气体稀释装置，满足25%高盐样品基质的分析需要，可在矩管之前把样品基体稀释，可直接通过软件预设5~100倍稀释倍数，稀释气体流量调节范围：0~2ml/min可调，精度0.01ml/min（提供稀释倍数设置的软件截图或提供25%高盐样品分析的应用证明材料）；
2.5、炬管：一体式石英炬管，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；
2.6、接口：由采样锥和截取锥组成的接口，采样锥孔径≤1.5mm，截取锥孔径≤0.5mm；
▲2.7、离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤30MHz，功率范围600~1600W，射频线圈采用标准的水冷设计（提供软件截图或产品技术说明书影印件）；
▲2.8、二次放电消除：采用屏蔽矩物理接地或采用工作线圈接口的虚拟接地技术，若采用线圈虚拟接地则需要配置额外20套虚拟接地全套备件以备更换；（提供屏蔽矩实物图片）；
2.9、离子透镜：由离子提取和离子偏转双系统组成，可实现离子两次90°偏转。
2.10、碰撞/反应池：
★2.10.1、碰撞或反应池为四极杆或八级杆的物理结构（提供碰撞或反应池为四极杆或八级杆的实物图片）；
2.10.2、至少拥有三种工作模式：标准模式（No Gas）、单氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式；
2.10.3、氦气碰撞模式（KED）：只使用单一的氦气即可通过碰撞消除所有干扰，运行该模式时无需加入氢气等额外的混合反应气体。
2.11、四极杆质量分析器：
▲2.11.1四极杆驱动频率≥3MHz（提供软件截图或产品技术说明书影印件）；
2.11.2四极杆质量数范围：2~260 amu；
2.12、检测器：双模式检测器，同时具备数字脉冲模式和模拟模式，动态范围不低于10个数量级；
2.13、液相色谱形态分析系统
▲2.13.1、双活塞串联泵，泵采用自动连续可变冲程驱动，冲程范围:20μL~100μL（提供体现泵冲程范围的软件截图）。
2.13.2、流速范围：0.001~10mL/min,增量为0.001mL/min。
2.13.3、压力运行范围：0~400bar。
2.13.4、流量精度：≤0.07%RSD或≤0.02minSD。
2.13.5、内置4通道真空脱气机，每个通道的内部体积≥1.5 mL。
2.13.6、形态分析系统自动进样器样品位：≥100位。
2.13.7、柱温控制的温度范围：实验室环境温度以上5℃~80℃。
2.13.8、柱容量：可以同时容纳30cm色谱柱2根或以上。
3、操作软件：
3.1、操作系统语言：中文；
3.2、全自动工作条件调谐；
3.3、包含液相联机控制及液相分析模块控制功能；
3.4、支持虚拟内标法；
3.5、批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格或LIMS数据系统；
3.6、快速扫描功能：2s内可以扫描整个质谱图；
3.7、数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。
▲3.8、整机核心部件通过一套操作软件控制，包括电感耦合等离子体质谱仪主机、液相色谱形态分析系统（提供液相色谱、电感耦合等离子体质谱在一个软件界面下控制的软件截图）。
4、性能指标（4.1~4.5指标须在同一条件下测定）：
4.1、灵敏度（cps/ppm）：低质量数：Li(7)≥100M；中质量数：In(115)≥320M；高质量数：Tl(205)≥340M； 
4.2、检测限（3*sigma，ppt）：Be(9)≤0.2ppt；In(115)≤0.05ppt；Bi(209)≤0.05ppt；
4.3、背景：≤0.5cps（在质量数9amu处实测背景）
4.4、氧化物产率(CeO+/Ce+)：≤1.5%
4.5、双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0%
4.6、短期稳定性(RSD)：≤1%(20 min)(在1ppb 标准溶液中测定)
4.7、长期稳定性(RSD)：≤1.5% (2hrs)(在1ppb 标准溶液中测定)
4.8、高盐样品分析稳定性能指标3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%；
★5、配置要求：
5.1、电感耦合等离子体质谱仪主机(含半导体控温雾室、高盐进样系统、碰撞反应池系统、检测器等)1套；
5.2、液相色谱形态分析系统（含四元泵、自动进样器、柱温箱、联机接口及安装工具包等）1套；
5.3、操作软件1套；
5.4、循环冷却水机1台；
5.5、调谐液1套；
5.6、多元素标准溶液1套；
5.7、内标溶液1套；
5.8、延时稳压装置1套；
5.9、其他备品备件：镍采样锥1套；镍截取锥1套；一体式石英炬管1根；蠕动泵进样管12根；蠕动泵废液管1包；蠕动泵内标管1包；采样锥O型圈1包；PFA样品管5米；超纯机械泵油4升。


标的名称：气相色谱质谱联用仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	气相色谱质谱联用仪
	1、工作条件：
1.1、电源：220V，50Hz电源；
1.2、环境温度：15-35℃；
1.3、环境湿度：40-80%；
2、性能要求：
2.1色谱性能：
2.1.1、保留时间重现性：<0.008%或<0.0008min； 
2.1.2、峰面积重现性：<1% RSD； 
2.1.3、色谱整机采用电子压力控制（EPC），压力控制精度：0.001 psi；
2.1.4、具备交互式触摸屏，可直接在触摸屏上操作并获取仪器状态和信息；可实时显示色谱图采集状态、内置自引导诊断和维护功能，也快速访问方法、日志、设置及帮助信息；
2.1.5、色谱仪控制方式包含至少三种控制模式：本地用户界面（工作站）；仪器触摸屏界面；浏览器界面（手机、平板电脑浏览器）；
▲2.1.6、智能化要求：设备自带中央处理器和内存存储功能，能实现智能化监测，远程控制、智能提醒等功能；色谱主机具有独立的IP地址，具备不低于6个色谱柱智能接口。（提供色谱柱智能接口的实物图片）
2.2、惰性化分流/不分流进样口
2.2.1、具有电子流量控制功能，气路的压力、流量分流比可由软件控制；
2.2.2、可设置的最大分流比:≥12500:1；
2.2.3、维护实用性要求：采用扳转式进样口设计；
▲2.2.4、进样口惰性化：要求进样口惰性化，满足活性有机物和硫化物的分析（提供进样口惰性化前后的彩色图片）。
2.3、柱温箱
2.3.1、温度：室温+5℃～450℃；
▲2.3.2、最大升温速率：标准模式可达120℃/min；可支持LTM低热容色谱模块的升级安装，实现最高温度梯度速率达到≥600℃/min，利用超快速的色谱升温梯度，便于开发快速色谱分离的应用。（提供LTM模式下最高温度的软件截图或LTM功能的应用证明材料）；
2.3.3、程序升温：升温程序≥19阶；
2.3.4、柱温箱可程序降温，具有快速降温模式和慢速降温模式, 快速降温模式下从450℃降温到50℃所需时间≤5min。
2.4、液体自动进样器
2.4.1、样品位:≥150位；
2.4.2、自动进样器可设置并自动调节进样深度；
2.4.3、采用热插拔式设计，更换自动进样器无需使用工具拆卸，无需从新安装。
2.5、质谱部分
2.5.1、质量数范围满足：0.6-1090 m/z；
2.5.2、仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg/μL八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1，仪器检测限指标(EI MRM IDL)小于10fg；
▲2.5.3、最大离子化能量：≥240eV（提供软件截图）；
2.5.4、离子源:EI离子源，离子源可独立控温； 
▲2.5.5、四极杆质量分析器：整个四级杆质量分析器能独立温控，完全满足食品、酒类、水质分析标准对于质量分析器温度设置的要求，最高温度≥150℃（提供质量分析器温度的软件截图）；
2.5.6、气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃；
2.5.7、动态范围：≥106
2.5.8、真空系统：具备分子涡轮泵与机械泵两级真空系统。
3、操作软件：
3.1、网络化，气相与质谱间能够相互反控；
3.2、操作系统语言：中文；
3.3、手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能；
3.4、谱库:包含最新版本的NIST谱库和化学结构式库。
★4、配置要求：
4.1、气相色谱仪主机 1套；
4.2、惰性化分流不分流进样口1套；
4.3、质谱接口1套；
4.4、安装工具包 1套；
4.5、四极杆质谱仪主机（含EI离子源、真空系统、质量分析器、检测器）1套；
4.6、操作软件（包含最新NIST谱库）1套；
4.7、液体自动进样器1套；
4.8、惰性分流衬管10根
4.9、不分流衬管5根；
4.10、氦气过滤阱 1个；
4.11、色谱柱2根（Heavywax、Wax或类似固定相）；
4.12、进样口隔垫100个；
4.13、O型圈 10个；
4.14、色谱石墨垫10个；
4.15、质谱端石墨密封垫 10个；
4.16、液体进样样品瓶（含瓶盖及垫片套装）200个；
4.17、延时稳压装置1套。


标的名称：正置显微成像系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	正置显微成像系统
	一、工作条件：
1.电源：220V±10%,50Hz±2%；
2.电压范围：90V～230V；
3.工作环境：15～30℃; 相对湿度5%～65%；
二、技术指标：
1.主机
1.1明场观察，可升级荧光、偏光、相差等多种观察方式；
1.2可升级共览（最多3人）；
1.3一体化机身，内部核心全金属，不含塑料件，机座防震；
1.4支架正面的凹槽与集成的垂直握柄一起发挥作用，可以用两手更安全地搬运显微镜；
1.5配有电源线收起支架，保持工作环境整洁；
1.6表面抗菌处理：使用银离子添加剂对显微镜表面进行处理。显微镜的所有触点上都使用了抗菌添加剂进行处理，可以抑制细菌生长，保持安全的实验室环境。
2.30°双目观察筒，10×目镜，视野≥20mm，屈光度预调，目镜与观察筒一体，防止脱落。
3.后倾四位物镜转盘，配至少4颗物镜：
4X物镜，NA≥0.1，工作距离≥26.2mm
10X物镜，NA≥0.22，工作距离≥7.8mm
40X物镜，NA≥0.65，工作距离≥0.31mm
100X油镜，NA≥1.25，工作距离≥0.1mm
4.载物台为自支撑结构，无突出尺条，圆角设计；
5.非夹片式，可单手推入玻片；
6.调焦机构为助力式，调焦齿轮部件为铜材质；
7.透射光源：LED白色冷光；
▲8.配置同品牌滑块式数字高清彩色CMOS显微镜摄像头，安装于观察筒与主机之间，无需三目观察筒，像素分辨率≥1200万像素（提供产品实物图片）；
9.图像采集系统:处理器主频≥3.1GHZ、核心≥6、内存≥16G、硬盘≥1T、显示尺寸≥23寸、带正版操作系统。
★三、配置
1. 主机 1台；
2. 观察筒（含目镜） 1套；
3. 物镜（4x，10x，40x，100x） 1套；
4. 镜油（7ml） 1瓶；
5. 聚光镜 1个；
6. 电源线 1根；
7. 防尘罩 1个；
8. 摄像头 1个；
9. 图像采集系统1套。


标的名称：PCR仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	PCR仪
	1、技术指标：
1.1、热模块：表面具有合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，高效的热传递；
1.2、最大升温速率≥4℃/s，平均升温速率≥3.8℃/s； 
1.3、温度均一性：≤±0.2℃SD； 
1.4、温度准确性：≤±0.1℃SD；
▲1.5、线性温度梯度功能：能实现≥12列线性温度梯度（每列之间的温度梯度差可设置具体数据）（需提供操作软件截图证明）；
▲1.6、随机温度梯度功能：能实现≥12列随机温度梯度（需提供操作软件截图证明）；
1.7、温度梯度跨度：能实现≥20 ℃温度梯度跨度；
1.8、可提供表格式和图形式两种不同的程序界面；
1.9、具有断电自动重启功能；
1.10、具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序；
▲1.11、智能热盖，热盖采用旋钮方式设计，采用离合装置防过压，不少于6个支撑柱设计（需提供支撑柱实物图片证明）；
1.12、热盖温度范围：30-110℃；
1.13、开放系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管；
1.14、超静音，仪器运行时，最大噪音不超过45dB；
1.15、散热设计：底部进气、后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间；
1.16具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等；
★2、配置要求：PCR仪（带96孔槽）主机一台，电源线一根。


标的名称：电泳仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电泳仪
	一、技术参数：
1、电泳仪电源：
1.1 适用于各种核酸、蛋白、转印电泳、SSR电泳等电泳实验；
1.2 四组输出：可同时带四个电泳槽同时电泳；
1.3 输出方式：恒压恒流，恒流连续可调；
1.4 输出范围：5～600V，1～600mA，5～300W；
1.5 分辨率：1V（电压）、1mA（电流）、1W（功率）；
1.6 定时范围：1分钟～99小时59分钟；
1.7 可进行温度检测，检测范围：-20℃～+85℃；
1.8 编程存储：可编辑保存10个程序，每个程序可分10个步骤运行；
1.9 保护功能：过流、过载、过温、空载、短路负载突变保护功能；
1.10 微电流功能：定时运行结束后无人为关机可保持微电流输出；
1.11 显示屏：≥7寸触摸屏，完全的触摸操作，设置时自动生成数字键盘，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种提示操作；
1.12 自动设置：当恒定电压、电流和功率其中一个指标时，其他两项自动升到最大值；
1.13 具有自动记忆功能，开机后显示上次电泳设置参数。
2、四板垂直电泳槽:
2.1 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；
2.2 凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板；
2.3 特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；
2.4 含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎；
2.5 平行排列一体式灌胶架，可同时观察两块凝胶；
2.6 电泳时间：≥45分钟（200V恒压）;
2.7 99.99%高纯度铂金电极丝;
2.8 凝胶数：1～4块；
2.9 凝胶厚度：0.75、1、1.5mm；
2.10加样梳齿数：10和15齿；
2.11 玻璃尺寸：短玻板（10.1×7.3cm）;长玻板（10.1×8.2cm）；
2.12 胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）;预制胶（8.6×6.8cm）。
3、琼脂糖水平电泳槽：
3.1 高强度、高透明材料注塑成型；可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽；托盘底带有荧光标尺，便于观察；限位功能，操作准确；可拆卸电极，便于清洗维修；大胶可以同时用四排加样梳，一次可跑100个样品；开盖断电，确保实验安全；99.99%高纯铂电极；
3.2 凝胶面积：大胶120×120㎜；宽胶120×60㎜；长胶60×120㎜；小胶60×60㎜；
3.3 样品梳齿数：2、3、6、8、11、13、18、25；
3.4 缓冲液容积：700mL；
3.5 选配电泳蓝光实时检测仪，可在电泳过程中监测电泳条带情况。
★二、配置：电泳仪电源1台、四板垂直电泳槽1套、琼脂糖水平电泳槽1套。


标的名称：蛋白质电泳仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	蛋白质电泳仪
	一、电泳仪电源：
1. 微电脑智能控制，一机多槽。工作状态中，可以实时微调。LCD屏同时显示电压，电流，功率和时间。参数可以连续设定，也可单步或分步工作。具有存储记忆功能(10组3步程序)、来电恢复功能、安全保护及报警功能、小电流维持功能。
2. 并列输出：≥4组。
3. 输出范围：2～250V(1V)，10～3000mA(1mA)，1～300W(1W)；
二、蛋白电泳槽：
1. 高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察；聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备原位制胶功能；避免气泡渗入玻璃板之间；凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡；能满足不同厚度的凝胶需要；制胶、电泳一体化设计，使用简单方便；具有限位功能，操作准确；可同时做双板胶，条带清晰；高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；电极头可更换，方便维修。
2. 凝胶板规格(L×W)：83×75mm；
3. 试样格：10、15齿，1.0mm、1.5mm厚（标配），0.75mm厚(可选配)；
4. 缓冲液总容量：≥400ml；
三、转印电泳仪：
1. 基本参数： 转移支撑体1个；
2. 外形尺寸（L×W×H）：约150×100×140mm 转移孔板总成2个；
3. 转印孔板规格：95×87mm 凝胶支持纤维垫4块；
4. 电泳槽(上盖) 1个；
5. 电泳槽(下槽) 1个；
6. 双板；电泳导线1付；
7. 高透明度聚碳酸脂注塑成型；
8. 颜色区别的转印夹，确保正确定向；
9. 转移时间约45-90分钟，转印效率高；
10. 与蛋白电泳仪配套使用。适用于Western Blot等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上。


标的名称：核酸电泳仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	核酸电泳仪
	一、电泳仪电源：
1. 微电脑智能控制，一机多槽。工作状态中，可以实时微调。LCD屏同时显示电压，电流，功率和时间。参数可以连续设定，也可单步或分步工作。具有存储记忆功能(10组3步程序)、来电恢复功能、安全保护及报警功能、小电流维持功能。
2.并联输出：≥4组；
3.输出范围：6～600V(1V)，4～600mA(1mA)，1～300W(1W)。
二、水平电泳槽：
1.适用鉴定、分离、制备DNA，及同工酶测定其分子量。制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶。透明上盖开孔式设计，便于散热和观察。凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察。高柔韧性导线，开盖断电，安全性高。聚碳酸酯注塑成型，无渗漏。桥式设计，节省缓冲液。耐高温，不变形。限位功能，操作性好。可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修。
2.凝胶规格(W×L)：大胶120×120mm；≥小胶60×60mm；宽胶120×60mm；≥长胶60×120mm。
3.试样格：2+3 齿(2.0mm厚)；6+13齿，8+18齿(1.0mm、1.5mm厚)；11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样缓冲液总量：≥650mL。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。

	2
	★
	交货地点
	四川轻化工大学（宜宾校区）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、签订合同后，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的票据资料后，，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
2、全部货物安装调试完毕并验收合格，招标人接到中标人通知、中标人出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》（川轻化〔2020〕11号）以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为全部货物综合验收合格后三年。在质保期内软件免费升级，货物出现质量问题或发生故障，在接到招标人报修后，应于1小时内做出响应，24小时内提供故障解决方案，48小时内派出专业技术人员到现场进行维修处理，质保期内应承担调换修理的所有费用。如在72小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供招标人使用；在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人应在一个月内无偿更换相同品牌、相同型号及同等功能的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务且重新计算质保期。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。2、合同履行期间若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向招标人所在地人民法院提请诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
★1、产品包装：包装良好，保证设备表面无划伤、无碰撞痕迹等，中标人需货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料；★2、售后服务：在质保期外，中标人继续提供优质服务，产品的更换、维修只收取元器件成本费用，不收取人工技术费用及差旅费（包括机票，住宿，交通费）等。★3、保证对用户提供优质的售后服务，无偿为用户提供相关的技术支持、技术咨询，每年不低于两次上门维护保养，包括免费检修、保养、设计、安装，及时掌握其所供货物使用情况，进行有效的服务和管理；倾听用户的建议及意见，解决用户的实际问题，最大程度地满足用户需求。★4、应按合同要求，在规定的时间及地点内，完成本项目的供货、安装调试及对用户进行货物的使用操作和基本维护培训工作，并按培训计划为用户免费培训1至2名维护人员。★5、其他商务（合同）要求：（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向招标人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给招标人。（2）中标人货物经招标人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，招标人有权终止本合同，并向中标人索赔双倍经济损失。（3）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。★6、本项目涉及的标准、规范若已作废或未提及的，以国家最新的标准、规范为准。7、投标人需根据本项目提供售后服务方案及售后服务能力包含：（1）培训计划、（2）售后服务方式、（3）服务人员安排、（4）响应及处理时间、（5）质量保证措施、（6）交货时间保证措施。（以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 8、履约能力：投标人应具有2021年01月01日（含）以来的类似案例。 （以上内容详细的评审标准见综合评分表。） 注：针对“3.3.服务要求”和“3.4.其他要求”内容，投标人应在“服务应答表”中响应。

